Преобразователь «напряжение-ток»

с использованием повторителя

Часто для упрощения выбора точных номиналов и удобства регулировки  рассмотренную выше схему дополняют повторителем напряжения, включенным  в  цепь  положительной  обратной  связи, как показано на рис.10.

Рис.10. Преобразователь «напряжение-ток»

R4

R5

R1

R3

Rн

R2

Uн

Uн

ОУ1

ОУ2

Iн

Uвых

Uвх

U-

U+

с использованием повторителя

Расчетные соотношения для этой схемы выведем с использованием соотношения U+=U-. Напряжение на инвертирующем входе U- можно представить следующим образом:

U−=αU.                                                 (16)

Напряжение на неинвертирующем входе можно найти из выражения:

U+=U⋅RnR1+U⋅RnR2,                                    (17)

где Rп=R1//R2 .

Напряжение на нагрузке связано с выходным напряжением следующим образом:

U=U⋅RR+R3→U=U⋅R+R3R.          (18)

Выражая напряжение на нагрузке через входное напряжение с использованием соотношений (16 ¸18), можно получить:

I=UR=U⋅R2α(R1+R2)R3+R[α(R1+R2)−R1].

Из этого выражения видно, что при равенстве нулю квадратной скобки знаменателя ток нагрузки не зависит от сопротивления Rн. Для этого необходимо выполнить соотношение:

α(R1+R2)−R1=0, или

R2R1=R4R5=n ;                              (19)

Обозначая отношения этих резисторов через n, можно получить окончательное выражение для тока нагрузки:

I=U⋅nR3.

Таким образом, ток нагрузки определяется входным напряжением, отношением резисторов nи номиналом резистора R3 , который удобно использовать для подстройки крутизны преобразования.

Данная схема, также как и предыдущая, может иметь и инвертирующий коэффициент передачи, если входное напряжение приложено к резистору R5. При этом коэффициент передачи будет иметь вид:

I=-U⋅nR3.

В случае одновременного действия двух напряжений U1 и U2 , приложенных соответственно к резисторам R1 и R5 , справедливо:

I=(U1−U2)nR3.                               (20)

Таким образом, данная схема реагирует на разность напряжений, приложенную между входами так, как это показано на рис. 11.

Uн

Rн

R3

R1

R2

R4

ОУ1

ОУ2

Iн

Uвых

R5

Uн

U2

U1

Рис. 11. Преобразователь «напряжение-ток»

с входным напряжением в виде U1-U2

Методика расчета преобразователя «напряжения-ток»

с использованием повторителя

Методика расчета состоит в выполнении следующих шагов.

- Заданными величинами как и прежде являются следующие:

(U1 - U2)max; Iн max; Rн max; Uвых max.

- Поскольку выходное напряжение ОУ1  Uвых падает на двух последовательно соединенных резисторах Rн и R3, и должно выполнятся соотношение:

Uвых max > Uн max ,  то можно записать:

Uвых = Iн max (R3+Rн max)  Uвых max

Из этого неравенства по заданным Uвых max, Rн max  и  Iн max можно выбрать значение резистора R3.

R3≤UmaxImax−Rmax.

- С учетом (20) при выбранном значении  R3 находим отношение резисторов  n.

n=Imax⋅R3U1−U2max.

- По значению n

n=R2R1=R4R5

находим соответствующие резисторы, задаваясь, например, R1 и R5 (и наоборот). Резисторы должны выбираться из условия минимизации влияния входных токов ОУ1 на выходное напряжение. С соблюдением которого:

R5 // R4 = R1 // R2 .

Целесообразно иметь  R1=R5 , R2=R4.

- Необходимо поверить условие соблюдения неравенства

Iвых max ³ Iн max .

При несоблюдении этого условия схему необходимо дополнить усилителем тока на выходе ОУ1.

Пример:

Пусть заданы следующие значения величин:

- U1max=10 B; U2=0 B; Iн max=5 мА; Rн max=2 КОм; Uвых max=12 B.

- С учетом п. 2. методики расчета

R3≤UmaxImax−Rmax;

R3≤12B5À−2æì=2.4æì−2æì=400ì.

Выбираем R3=200 Ом.

- По  выбранному  значению R3  рассчитываем  отношение резисторов n .

n=Imax⋅R3U1max=5À⋅0.2Kì10å=0.1.

- С учетом минимизации влияния входных токов ОУ1 выбираем

R2=R4=10 КОм.  Тогда с учетом того, что n=0.1:

R1=R2 / n ;  R5=R4 / n.

R1=R5=100 КОм.

На этом расчет считается оконченным.

Следует отметить, что для получения значительного выходного сопротивления необходимо тщательно выбирать соотношения резисторов. В ряде случаев такие резисторы уже имеются в составе микросхем, как правило, это - микросхемы, представляющие собой инструментальные усилители. На рис. 12 представлена принципиальная схема преобразователя «напряжение-ток» с использованием инструментального ОУ. Для объяснения принципа действия схемы рассмотрим случай, когда вход и выход внешнего повторителя на ОУ заземлены. В этом случае схема представляет собой измерительный усилитель, нагруженный на сопротивление R. Ток через этот резистор будет равен:

IR=(U1−U2)⋅(1+2Rr)⋅1R.

Повторитель напряжения позволяет привязать “плавающую” общую точку измерительного усилителя к напряжению нагрузки, что изолирует нагрузку от нежелательного тока.

r

R1

R1

R1

R1

U2

U1

R

R

ИОУ

3

2

1

R

Iн

Rн

I=(U1−U2)⋅(1+2Rr)⋅1R

Рис. 12. Преобразователь «напряжение-ток»

с использованием инструментального усилителя

(1 - выход ОС ; 2 - выход ; 3 - опорный)

Практические схемы преобразователей [5,6] представлены на рис. 13.

3

OUT

6

а)

-

+

2

1

8

I=(U1−U2)⋅kR1;k=1+49.4æìRG;

R1

RG

Rн

AD707

5     REF

Iн

U1

U2

AD620

;

R1

R2

1k

OUT

REF

INA101

SENSE

UIN

IOUT

б)

10

20

100

500

IOUT=UIN⋅K(110Kì+1R1)

R1=R2=50.25 Oм ;

;

IOUT=0¸20ÀUIN=0¸1B.

+Ub

7 SENSE

8 REF

R1

100

RG

2К

ROUT TRIM

200

R1=100ì;IOUT=±20ÀUIN=±100å;Rmax≤500ì;R(I=20À)³5Ìì.

IOUT=UIN(20⋅RSRG⋅R1);

;

Rg

Rg

Rs

Rs

-

+

Rs

2К

9

18

1

3

2

15

14

AMP-01

UIN

IOUT

в)

R1 , 100

IOUT

RS  , 5K

SENSE

REF

RG 100K

-  UIN  +

RG RS

RG

RS

г)

AMP-05

+

-

10

18

17

6

7

9

8

2

1

K=20⋅RSENSERGAIN;

IOUT=UINR1=±10À.

При UIN=1 В, R1= 100 Ом

Rвых= 50 МОм .

2 Ом

2 Ом

10

6

7

9

8

2

1

18

17

R1 ,10 Ом, 5W

RS , 5k

SENSE

REF

RG RS

RG

RS

AMP-05

-  UIN  +

1k

680

100

-15 В

+15 В

IOUT=UIN /R1

д)

IOUT=±0,5À.

-

+

RG

100К

Рис.13. Использование инструментальных усилителей

в качестве преобразователей «напряжение-ток»

Недостатком рассмотренных выше схем является то, что операционные усилители работают с высоким уровнем синфазной составляющей входного напряжения, конечный коэффициент подавления которой приводит к уменьшению выходного сопротивления преобразователя «напряжение-ток» (т.е., к заметному отличию преобразователя от идеального). Существуют схемы, в которых этого удается избежать.